广西桂东人民医院移动C型臂X光机询价公告

我院拟招标购买移动C型臂X光机,如有兴趣参加竞标，请按下列清单填写出贵公司所参标品牌以及最低的承受价格，保证中标后能及时供货，各投标公司请于2019年1月11日至医院招标小组组织开标前1天止，将标书寄回我院招标小组收，请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系，询价文件只需1份正本。

- 项目名称：移动C型臂X光机1台   本项目预算：200万元

二、产品用途与说明：可满足手术室和骨科检查治疗的要求

三、设备要求：★整机原装进口，C臂和监视器分体设计；具有低剂量透视、高分辨率透视、脉冲透视功能，技术先进，性能稳定，移动便利，安全可靠。

四、技术性能参数要求：

1. X发生器：

1.1组合机头设计；

★1.2发生器最大输出电功率≥3.0kW；

1.3发生器频率≥60KHZ；

1.4低剂量透视模式管电流≥3mA；

1.5高清晰透视模式管电流≥7.2mA；

1.6透视管电压 110kV；

1.7具备摄影功能；

1.8摄影管电压 105kV；

1.9最大摄影管电流≥30mA；

1.10具备脉冲透视功能，脉冲速率12脉冲/秒；

1.11具有1/2剂量透视模式和1/4剂量透视模式；

2. X线球管：

★2.1球管类型：双焦点球管，小焦点 0.6mm，大焦点 1.4mm；

2.2阳极热容量≥50KHU；

2.3阳极散热速度≥30KHU/min ；

2.4球套热容量≥1200KHU ；

2.5球管散热方式：自然散热；

2.6能保证连续工作不过热；

2.7具备频谱滤波系统，减少X线软射线；

2.8具有铅结构的虹膜和直叶式缩光器；

2.9直叶式缩光器能做非对称调整；

2.10缩光器具有一键自动定位功能；

3. 影像增强器和缩光器（或平板）：

3.1影像增强器 ≥9英寸，并与主机为同一品牌；

3.2三视野可选：9"／7"／5"；

3.3影像增强器最大中心空间分辨力≥ 5.0Lp/mm；

3.4具备滤线栅，栅比1:10，栅密度60L/cm；

3.5具备频谱滤波系统，减少X线软射线；

3.6 具有铅结构的虹膜和直叶式缩光器；

3.7 直叶式缩光器能做非对称调整；

3.8 缩光器具有一键自动定位功能；

4. CCD摄像机和显示器：

4.1 CCD高分辨率图像采集 ≥1024×1024×12bit；

4.2两台液晶显示器 ≥19英寸诊断级别高对比度LCD，亮度250cd/cm2 ；

4.3显示矩阵：≥1280×1024；

★4.4两台显示器可做180度旋转，可以相向折叠，方便移动；

4.5显示器升降功能≥23cm；

4.6 外接1台隔离室副显示器≥19英寸诊断级别高对比度LCD；

5. 原厂数字图像处理系统：

5.1图像透视速度 ≥ 25帧/秒；

5.2图像采集矩阵 ≥ 1024×1024×12bit；

★5.3图像动态采集速度 ≥ 5帧/秒；

5.4主机硬盘存储容量≥2000幅（非压缩）；

5.5具备最后一幅图像冻结功能；

5.6具备16幅同屏显示功能；

5.7具备图像动态滤波功能；

5.8具备实时窗宽窗位和对比度调整；

5.9具有图像显示、负片、左右翻转、旋转、放大、测量、电子光栅等功能；

5.10具备剂量报告系统；

5.11具备电影回放功能；

5.12主机具备USB接口，能直接抓屏并存储在U盘上。抓屏图像可以在个人电脑上播放；

5.13主机具有DICOM3.0存储和DICOM3.0 打印功能；

5.14 具有与医院RIS/PACS系统数据通讯，并能融入本院PACS系统；

6. 机架系统：

6.1机架全平衡设计；

6.2 C臂纵向开口净空间≥77cm；

6.3 SID≥98cm；

6.4弧深净空间≥60cm；

6.5水平移动≥20cm；

★6.6上下电动升降≥48cm；

6.7沿轨道滑行角度≥90º/25º（115º）；

6.8左右摆角≥20º；

6.9机架水平旋转±180 º；

6.10具备刹车系统；

6.11具备手柄转向系统；

6.12具备C臂平移功能；

6.13具备曝光手闸及延长线（8米）；

6.14具备曝光手开关和远程遥控曝光手开关两种模式，可隔室曝光，有效降低辐射，保障医务人员的健康。

五、商务要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经销商，具有所投产品售后服务的能力和资质。

2．竞价时必需提供投标产品资质证明及产品授权书，投标人必须提供有效的“医疗器械经营许可证”、投标产品生产厂家的“医疗器械生产许可证（如有请提供，国产产品必须提供）”和“医疗器械注册证”。

3.竞价人在竞价文件中，应就采购人的“技术要求”及相应的“设备配置要求”阐述其所投产品的“投标技术规格”，并就偏离情况作出填写和明确说明（技术规格偏离表的格式如下）。竞价人必须附上所投产品的“技术参数”产品说明书或仪器彩页作为评标依据。

技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★4.竞价人在竞价文件中必须提交设备配置清单和设备如有配套耗材及定期更换的配件，请投标时与设备一起报价。

5. 通过签署投标函，供应商应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致采购代理机构和采购人拒绝有关投标。投标文件中必须提供货物生产商或国内总代理针对本项目的委托书，当产品在质保期内出现质量问题时，保证能协助采购方获得生产商的合理赔偿。

6.成交供应商负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。（提供培训计划）

7.中标产品的生产商承诺，在机器质保期无条件提供维修密码，并随设置更改同步告知用户，并提供使用及维修资料。

8.按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及市场最低价配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

9.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

10.故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

11.交货期：中标供货商提供的交货期不得超过正式签订合同后30日内的交货期时间。竞价人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

12.交货形式及地点：设备送往广西桂东医院指定地点。

六、其他注意事项：

1.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

七、付款方式：

签订合同到货并经安装验收合格，开具全额发票后三个月内付90%，余款10%在质保期满后付清（不计利息）。

八、联系方式：

投标文件寄：广西梧州市西江四路金鸡冲1号（543001）

广西桂东人民医院招标小组收

联系人：农主任  0774-2023107

广西桂东人民医院招标小组

2019年1月4日

表格不够写，请自行添加

| 产品品牌 | 型号 | 单价 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件价格（如有请填写） | 型号 | 单价 |  |
| 合计 | 元 |  |  |

投标公司：                          联系电话：

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

4、“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。