广西桂东人民医院超高清手术腔镜系统及辅助手术器械询价采购公告

我院拟招标购买超高清手术腔镜系统1套及辅助手术器械若干，如有兴趣参加竞标，请按下列清单填写出贵公司所参标品牌以及最低的承受价格，保证中标后能及时供货，各投标公司请于2018年9月25日至医院招标小组组织开标前1天止，将标书寄回我院招标小组收，请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

- 项目名称：超高清手术腔镜系统  1套  辅助手术器械若干（详见清单目录）

- 产品用途与说明：

主要适用于胸腔、甲状腺、乳腺微创腔镜手术并兼用于妇科、普外、泌尿外科的微创腔镜手术。

- 主要技术指标：

一）、摄像主机及摄像头

1．高清晰度摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换：1280 × 1024 (HD)、720p、1920×1080P（HDTV）格式；

2．★1/3” 逐行扫描 三晶片CMOS传感器；

3．信噪比：>70 dB；

4．水平分辨率：> 1100  lines ，亮度≥500cd/m ² ；

5．具有 16：9 和 4:3 两种输出模式；

6．配备18mm定焦Coupler和16-28mm光学变焦Coupler；

7．视频图像处理技术 ≥10bit；

8．视频信号输出：DVI x 2（数字视频接口）、S-Video；

9．内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置；

10．内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置；

11．主机面板≥3.5英寸触摸屏，内含中文操作菜单；

12．主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像；

13．九种专业手术模式选择：关节镜、腹腔镜、膀胱镜、激光、耳鼻喉科/颅骨、显微镜、柔性内窥镜、标准、宫腔镜；

14．摄像头可直接控制配套光源和持镜器；

15．摄像头遥控按键编程功能 ≥ 14种，包括白平衡；图像的放大，缩小；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；持镜器控制等；

16. 摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能，并具有微光显示功能。

二）、LED冷光源

- 光源类型：LED；

2.  基于MIT模块化发光技术；

3.  具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥ 3.5英寸，具有中文操作界面；

4.  ★通用光纤卡口，兼容2.0—6.5mm直径的光纤；

5.  光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式；

6.  光源主机具备两种工作模式, 待机模式和工作模式；

7.  主机面板为液晶触摸控制面板；

8.  主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调；

9.  可通过同一品牌摄像头遥控控制；

10. 具备SFB接口，具备软件升级及远程故障诊断功能；

11. 最大照度≥1800000 Lx；

12. 色温≥6000K。

三）、医用液晶显示器

- LED屏幕≥26英寸 2台；

- 分辨率：≥1920×1080；

- IPS Alpha硬屏；

- 9种专业手术模式智能切换

- 可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数；

- 响应时间≤8ms；

- 视角范围≥178°；

- 视频图像处理技术 ≥10bit；

- 原始分辨率：1920点（H）×1080点（V）；

- 图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB、模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI等数字接口，具有光纤输入接口—远距离传输高质量图像。

四）、高清晰度内窥镜

1.  单位相对畸变≤0.8%；

2.  角分辨力≥ 4.82 ；

3． 有效景深范围3-100mm。

4. 显色指数RA≥90；

5. 针对不同术式, 可选内窥镜直径种类≥5种 (1.9、2.3、2.7、4、5、10mm 等)；

6. 可选视向角度种类≥4种 可 选（0°、30°、45°、70°等）；

7. 可选视野角度≥3种  （105°、80°、65°等）；

8. 可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

9. 内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。

五）、45L高流量汽腹机

- ★最大充气流量：45升/分；

- 最小充气流量：0.1升/分；

- 最大压力：30mmHg；

- 具有实时压力监测功能；

- 具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP管；

- 具备图形显示声光报警功能；

- 充气流量级别可自行编程设定；

- 具有液晶触摸控制显示屏；

- CO2消耗总量计算功能，可数值显示；

- 具有高流量专用充气模式；

- 具有三种充气模式（儿童专用充气模式）（肥胖症专用充气模式）与（血管采集专用充气模式）；

- ★具有双路安全检测功能；

- 具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能；

- 具有压力过高感应及自动泄气功能；

- 具备液体污染检测感应器；

- 机器内置说明菜单、报警信息；

- 具有供气压力显示功能；

- 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气；

- 具备双过滤器配置；

- 具有开机自检功能。

六）、工作站和腔镜台车

- 带有医用病例撰写及编辑功能；

- 可录制1080P高清视频及输出，可同时刻录静态及动态画面；

- ≥500G以上硬盘，兼顾光盘、U盘、医用硬盘及高清输出接口；

- 带工作站脚踏；

- 配知名品牌喷墨打印机，程序窗口支持1920*1080分辨率；

- 医用报告编辑功能；

- 支持后台采集；

- 可以支持个性病例及文本格式的编辑及升级；

- 医用内窥镜专用台车，可固定显示器；

- 台车分层，可合理放置整套设备；

- 配有台车吊臂，可固定医用显示器；

- 配备摄像头侧面挂臂。

七）附：设备及器械配置单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化超高清三CMOS晶片医用摄像控制台 | 1 |
| 2 | 数字化高清三CMOS晶片摄像头 | 1 |
| 3 | 变焦光学接口 | 1 |
| 4 | 定焦光学接口 | 1 |
| 5 | 主机电源适配器 | 1 |
| 6 | 进口≥26英寸医用液晶监视器（主显） | 1 |
| 7 | ≥26英寸医用液晶显示器（副显） | 1 |
| 8 | 监视器电源适配器 | 2 |
| LED冷光源 |  |  |
| 9 | LED冷光源 | 1 |
| 10 | 光源控制电源 | 1 |
| 11 | 6.5毫米10英尺光导纤维 | 1 |
| 高流量气腹机 |  |  |
| 12 | 45L高流量气腹机 | 1 |
| 13 | 气腹机适配器 | 1 |
| 14 | 气腹机适配管 | 1 |
| 15 | CO2钢瓶连接器 | 1 |
| 16 | CO2钢瓶连接管 | 1 |
| 光学视镜 |  |  |
| 17 | 10毫米 0°高清蓝宝石宫腔镜 | 1 |
| 18 | 10毫米 30°高清蓝宝石宫腔镜 | 1 |
| 19 | 11MM穿刺锥 | 1 |
| 20 | 11MM套管 | 1 |
| 腔镜甲状腺及乳腺手术器械 |  |  |
| 21 | 5mm腹腔镜弯钳 | 2 |
| 22 | 5mm无损抓钳 | 1 |
| 23 | 5mm倒齿抓钳 | 1 |
| 24 | 5mm弯头针持（女式） | 1 |
| 25 | 5mm腹腔镜弯剪刀 | 1 |
| 26 | 5mm冲洗吸引管 | 1 |
| 27 | 5mm带刻度拔棒 | 1 |
| 28 | 尖头注水器 | 1 |
| 29 | 5mm甲状腺拉钩 | 2 |
| 胸腔镜食道、心脏手术器械包 |  |  |
| 30 | 5mm腹腔镜弯钳 | 1 |
| 31 | 5mm冲吸吸引管头 | 1 |
| 32 | 笔式推结器 | 1 |
| 33 | 5mm双关节止血钳（游离型带扣锁） | 1 |
| 34 | 5mm小切口持针钳 | 1 |
| 35 | 腹腔镜海绵钳（双关节蛇头型） | 1 |
| 36 | 腹腔镜海绵钳（双关节卵圆型） | 1 |
| 腔镜医用台车 |  |  |
| 37 | 医用工作站 | 1 |
| 38 | 腔镜医用台车 | 1 |

四、商务要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经销商，具有所投产品售后服务的能力和资质。

2．竞价时必需提供投标产品资质证明及产品授权书，投标人必须提供有效的“医疗器械经营许可证”、投标产品生产厂家的“医疗器械生产许可证（如有请提供，国产产品必须提供）”和“医疗器械注册证”。

3.竞价人在竞价文件中，应就采购人的“技术要求”及相应的“设备配置要求”阐述其所投产品的“投标技术规格”，并就偏离情况作出填写和明确说明（技术规格偏离表的格式如下）。竞价人必须附上所投产品的“技术参数”产品说明书或仪器彩页作为评标依据。

技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.投标文件中必须提供货物生产商或国内总代理针对本项目的授权书，当产品在质保期内出现质量问题时，保证能协助采购方获得生产商的合理赔偿。

6.成交供应商负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。

7.按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

8.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

9.故障处理：在广西地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修，应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等，厂家须设有24小时免费服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

10.交货期：中标供货商提供的交货期不得超过正式签订合同后15日内的交货期时间。竞价人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

11.交货形式及地点：设备送往广西桂东医院指定地点。

五、其他注意事项：

1.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

六、付款方式：

签订合同到货并经安装验收合格三个月内付90%，余款10%在质保期满后付清（不计利息）。

七、联系方式：

投标文件寄：广西梧州市西江四路金鸡冲1号（543001）

广西桂东人民医院招标小组收

联系人：农主任  0774-2023107

广西桂东人民医院招标小组

2018年 9 月17 日

表格不够写，请自行添加

| 产品品牌 | 型号 | 单价 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元 |  |  |

投标公司：                          联系电话：

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

4、“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。