第三章  项目需求和质量标准

1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。

2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 项目名称 | 数量 | 产品用途与说明 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术规格参数

四、主要技术参数及要求

1.主要技术参数及要求：

1.1 操作系统：WINDOWS 中英文版

1.2 增益范围：0-40dB

1.3 发射功率：10-700%可调

1.4 采样容积：4-20mm可调

★1.5 频谱:128/256/512/1024点FFT

1.6脉冲多普勒（PW）测量深度：20mm-177mm

★1.7 最大测量速度：590 cm/s

1.8 显示单位：CM/S、KHz可选

1.9 频谱扫描速度：2.2-13.6s可调

1.10 频谱显示：六种色阶编码可选

1.11 软件包需包括：

1.11.1 颅内血管检测软件

1.11.2 颅外血管检测软件

1.11.3 单探头同步单、四深度、八深度血管检测软件

1.11.4 实时双通道同步四深度血管检测软件

1.11.5 栓子检测软件

1.11.6 监护软件

★1.12 测量参数：Vm ,  Vp, Vd ,TAV， PI, RI, HR, SBI, STI，HITS，T1、T2、α

1.13 专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析

1.14 具有DNR（动态噪声抑制）技术，可提高检出率

1.15 长时间电影回放功能，并能在回放时进行更改操作。

1.16 自动或手动存储检查结果，并可存为BMP或JPG格式

1.17具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能，给临床医生提示异常

1.18 操作简单方便，单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查

1.19 配置标准医学参数的数据库，并在界面上及报告中显示，供医生参考、对比

1.20 具有多种报告格式可选，并可用Office Word来编辑报告，方便医生及时进行调整，同时用户可以把报告存储为Pdf种文件格式，方便浏览、查阅、交流

★1.21配有医生诊断术语模版系统，可方便快捷的完成诊断。

1.22可选配32深M 模

2.设备配置要求：

2.1 监视器： 高分辨率≥19寸LED显示器

2.2主机：≥4G内存、≥500G硬盘、CPU：酷睿双核, ≥2.6GHz

2.3 品牌彩色喷墨打印机

2.4 经颅多普勒主机一台

★2.5 高灵敏探头：2MHz 2个，4MHz 1个，8MHz 1个

打★号的为须满足的技术参数。

- 基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并完全满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供完整清单。

（四）商务要求

1.投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4.投标人所投产品三证齐全：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》（国外产品可不提供）、器械的《中华人民共和国医疗器械注册证》

5、本项目不接收联合体投标。

6、维保单位在国内设有至少一家零备件仓库(竞标文件中提供相应证明材料，如合同等)。

7、广西设有维修站，至少有3名原厂培训DSA工程师能提供相关技术支持(竞标文件中提供相应培训证书)。

8、维修备件必须是原厂备件。

9、每合同年度提供一次不少于2个工作日的由应用专家进行的院内现场技术培训。

10、具备同品牌不少于5台设备全保的维保合同经验，且均处于合同期内，并提供相应证明文件。

（五）售后服务和服务承诺

1、竞价人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

1、为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

4、质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

5、故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

二、交货期要求

签订合同后，20天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

三、交货地点

交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

四、付款方式

经安装调试验收合格后，付合同款的 90% ，其余  10%  作为质保金， 1 年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5工作日内签订采购合同。

六、其他

单击或点击此处输入文字。

七、特别说明

.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

2…….