**第三章  项目需求和质量标准**

**★ 部分为核心参数**：不满足视为无效投标；

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）**采购清单 ：手摇式三折病床（中控透析病床）26张

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 简要技术需求及服务要求 |
| 1 | 手摇式三折病床（中控透析病床） | 26张 | 1. 详见技术参数、性能（配置）及其他要求 |

**（二）技术参数、性能（配置）及其他要求**

**★** 1.床的规格要求：**外形尺寸：**≤**2165X800X500（mm ）**

2.功能：

**★** 2.1 二组摇杆系统，灵活调节患者体位，病员可床头、床尾换位使用。

2.2 床面：整体离地距离500mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

**★** 2.3 具有护士升降可调工作台及搁物架，可以拆卸向里向外安装。

3.结构部分及材质要求

**★** 3.1 材料均为全不锈钢喷塑材料。床体颜色可自选。

3.2 摇杆：二组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者体位，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长，背部倾斜角度80±5°，病员可床头、床尾换位使用，床体承载重量:≥200kg。

3.3护栏：采用折叠式护栏，总长≤1500mm，金属开关，可收缩平放，按键式快速定位开关。

3.4床面板：厚度≥1.0mm，采用不锈钢板冲压焊接成型。

3.5床母：上、下架采用不锈钢管≥60X30X1.2mm，横梁采用不锈钢管≥38X38X1.2mm，脚架四立柱采用不锈钢管≥60X30X1.2mm。

3.6床头、尾板：采用ABS材料，一次注塑成形，可安装拆卸。

3.7床体：全部采用静电粉末喷涂工艺,执行国家标准，床体颜色可自选。床体四周配置≥2个输液架隐藏式插座孔；

**★** 3.8 脚轮；脚轮直径≥5英寸，轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成， 具有一脚制动四轮刹车功能。

3.9 床垫：外套采用牛筋防水布套，可拆洗，有透气孔。内层采用厚≥30mm椰棕成形，厚≥40mm高密度海绵，抗压不变形，总厚度达≥70mm。

4.其他配置：隐藏式病员垃圾盒、手机支架、鞋架、引流钩。

**（三）项目产品基本要求**

1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

6投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套试剂及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

**（四）商务要求**

**1.投标人资格要求**

1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4）本项目不接收联合体投标。

5）为保证服务和产品质量, 必须提供产品制造商的授权书原件（或复印件）及售后服务原件（或复印件），否则投标无效。

**2.投标产品资格要求**

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》、设备的《医疗器械注册证》

**3.售后服务和资质**

（1）为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

（2）质保期：质保期至少2年。质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

（3）故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由成交供应商负责。

（4）签订合同后，20天内仪器设备安装调试结束并交付使用，要求（1）免费送货上门、免费安装调试至设备到达最佳状态、免费培训操作人员。

投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

4.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点

5.付款方式：

签订合同后,全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交人开具全额增值税发票给采购人，采购人**支付总合同金额的90%**，**剩余合同总价的10%**货款于质保期满后，无质量及售后服务问题，并办理相关确认手续后**10个工作日内**，一次性支付完（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后**15个历日**内签订采购合同。

**三、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低价评标法** 确定中标候选人。