超低温医用冰箱需求参数

1.用途：适用于医疗机构、血站等部门在低温条件下储存血浆等样本；

2.箱内温度：-40℃～-86℃可调，显示精度≤0.1℃；

3.有效容积：≥400L；

4.具有运行指示灯，能用不同颜色显示正常运行、报警、故障；

5.具有多种故障报警功能：包括高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、系统压力过高报警、开门报警等；

6.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警等；

7.智能LCD液晶触摸显示屏控制系统：显示屏≥20寸；

8.具有多种保护功能：压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护等；

9.具有参数设置调整密码保护功能；

10.电源开关带双路熔断过流保护功能；

11.门把手可拆卸；

12.可设密码权限存放或查询相应区域样本；

13.配置 USB 接口，可记录≥15 年的温度数据；

质保期要求：整机质保≥3 年，软件终身免费升级，终身维修及零配件供应。