|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耳鼻喉手术器械一批（鼻、耳内镜、尿道膀胱镜）**  **采购参数** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **规格型号需求** | **参数需求** |
| 1 | 鼻内镜 | 2 | 直径4mm，长度175mm | 1.视场角≥60° 2.视场中心角分辨力：4.20 C/(°) 3.有效景深范围：1～50mm 4.有效光度率DM≤1400cd/m²lm 5.各角度鼻内镜均有颜色标识 6.镜体采用不锈钢钢管材质 7.带有方向标识，蓝宝石镜面 8.柱状透镜技术，图像清晰、明亮 9.电气安全：I类BF |
| 2 | 耳内镜 | 3 | 直径2.7mm，长度110mm | 1.视场角≥60° 2.视场中心角分辨力：3.22 C/(°) 3.有效景深范围：1～50mm 4.有效光度率DM≤1220cd/m²lm 5.各角度内镜均有颜色标识 6.镜体采用不锈钢钢管材质 7.带有方向标识，蓝宝石镜面 8.柱状透镜技术，图像清晰、明亮 9.电气安全：I类BF |
| 3 | 尿道膀胱镜 | 1 | 直径4.0mm,工作长度302mm, 0° | 1、视场角中心分辨力：4.47C/(°)， 2、有效景深3-150mm， 3、有效光度：Dm:1500,视场角60°， |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耳鼻喉手术器械一批（整形器械）采购参数** | | | | |
|
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **参数需求** | **材质需求** |
| 1 | 精细剪 | 3把 | 1.总长120mm，直尖头，长度公差±3mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； | 不锈钢刷光无镀层 |
| 2 | 精细剪 | 3把 | 1.总长120mm，弯尖头，长度公差±3mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； | 不锈钢刷光无镀层 |
| 3 | 持针钳 | 6把 | 总长140mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 不锈钢亚光无镀层 |
| 4 | 整形镊 | 3把 | 1.总长150mm，头宽0.8mm，直，有钩，长度公差±3mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； | 不锈钢亚光无镀层 |
| 5 | 整形镊 | 3把 | 1.总长150mm，头宽0.8mm，直，有齿，长度公差±3mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； | 不锈钢亚光无镀层 |
| 6 | 止血钳 | 20把 | 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细， 17-4PH医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 不锈钢亚光无镀层 |
| 7 | 止血钳 | 15把 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 不锈钢电镀 |
| 8 | 针盒 | 5个 | 产品长度130mm，高度30mm。带盖，铝合金材质。 | 铝合金 |
| 9 | 编网筐 | 3件 | 外形长宽高尺寸为248×248×50mm，编网结构，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 不锈钢电镀 |