技术规格参数:

- 1.数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能；

- 2.心电图机一体化设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式；主机全触控操作，无物理硬按键。

- 3.5.5英寸及以上高分辨率、全视角液晶显示屏。

- 4.手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量≤250g。

- 5.支持智能操作系统，可远程更新升级

- 6.心电图主机支持内置4G功能，内置4G卡槽，内置eSIM卡，不接受外置模块，支持全网通联网通讯。

- 7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

- 8.输入阻抗：≥100MΩ

- 9.内部噪声：≤10μVP-P

- 10.定标电压：1mV±1%

- 11.共模抑制比：＞98dB（默认交流滤波关闭）

- 12.耐极化电压：±900mV

- 13.频响范围：0.01-300Hz全频滤波

- 14.时间常数：＞5s

- 15.标配蓝牙打印机，支持热敏打印功能。

- 16.支持通过无线座充充电。

- 17.临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。【提供软件界面截图证明】

- 18.报告自动导出：设备采集的心电数据在完成诊断后，在云端或者设备端查看的同时，可通过蓝牙自动到本地电脑上进行归档备份。

- 19.支持NFC识别功能

- 20.支持GPS定位功能

- 21.支持与服务器时间同步

- 22.QTc参数测量：内置5种测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

- 23.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 24.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 25.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

- 26.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 27.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- 28.开机视频：设备内置开机引导视频，包括设备组装和操作演示，方便临床操作使用。

- 29.内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥6小时，充分保证出诊和查房使用；

- 30.存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储；

- 31.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等。

- 32.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【需提供软件界面截图证明】

33.设备必须满足与医院现有心电信息系统无缝对接，形成信息互联互通，提供心电信息系统厂家无缝对接证明函。