**需求文件**

**所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效**

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算（万元） |
| 1 | 超声波身高体重测量仪 | 壹套 | 1.8 |
| 2 | 全自动电子血压计 | 壹套 | 2 |

**（二）技术规格参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求及配置清单 |
| 1 | 超声波身高体重测量仪 | 1、身高测量方式：超声波测量；  2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；  3、显示：触摸屏，屏幕≥7.0英寸，分辨率≥1024\*600；  4、测量范围：身高：70－200CM，体重：1－200KG；  5、精确度：身高：±0.5CM，体重：±0.1KG；  6、外形设计：机身可折叠，具安全防护  7、打印方式：微型高速热敏打印机自动打印测量结果；  8、操作提示：测量结束语音、文字同步提示；  9、体型：国际通用体格指数（BMI)；  10、数据输出：测量结果可以随时上传电脑，便于管理。  11、安全性：符合国际医用设备标准验证  12、测量方式：全自动测量 |
| 2 | 全自动电子血压计 | 1.测量方式：全自动测量（操作步骤可视化画面+语音引导），双侧按钮设计，无论左臂还是右臂测量均能实现一键测量；  2.显示方式：LCD显示屏；  3.测量原理：示波法；  4.测量范围：0mmHg--299mmHg（0kPa--39.9kPa）脉搏测量：40次/分-180次/分；  5.精确度：压力传感器准确性：±3mmHg（±0.4kPa），脉搏数精度：±2%或±2次/分；  6.测量臂围：17cm-42cm；  7、可自动式臂筒，能够自主更换臂筒；  8.测量定位：具备肘部位置传感器；  9.数据输出：支持多种通讯模式：AIFI/蓝牙/USB/LAN，实现读卡器与读码器连接获取测量者ID编号，实现血压管理；  10.结果获取：具有平均测量模式，多种打印结果模式，自动切断打印纸等；  11.安全性：符合国际医用设备标准验证。 |

1. **项目产品基本要求**

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的**全新正品**，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

**（四）商务要求**

**1.是否专门面向“中小企业”开放竞标：** 是

2.是否接受进口产品： 否

**2、投标产品资格要求**

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》（国外产品可不提供）、器械的《中华人民共和国医疗器械注册证》

**3、售后服务和资质**

1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，应提供面对本项目的维保人员名单、联系电话等。

2）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 1 年。

3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，且维修备件必须是原厂备件。以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

4）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

5）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

**6）**付款条件（进度和方式）：

分期付款：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的90% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的 10%（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。

**三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**评标方法**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采最低价评标法确定中标候选人。