采购需求文件

所有技术规格参数要求和所有商务条款均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效。

一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液灌流机 | 1台 | 46000.00 | 具体要求技术参数及主要配置要求 |

（二）技术规格参数

1.适用管路：内径为ф8mm 和ф6mm 的标准泵管；

2.血泵流量：调节范围 9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm）；

3.泵预置量：最大可达 99999mL，血泵连续运转达 8 小时以上，累计量自动清零；

4.血泵精度：通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准；

5.肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h；

6.肝素泵流量精度：±5 %；

7.动脉压：压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；

监测范围：-150mmHg～+285mmHg；

8.静脉压：报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态；

9.血液保温器加热范围：36～41℃，显示精度±0.1℃；

10.电源供电：采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。

11.安全监测参数

11.1 气泡报警：静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示；

11.2 液位报警：静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示；

11.3 压力报警：管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示；

11.4 结束报警：含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示；

11.5 泵盖报警：打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示；

11.6 肝素推注完报警：注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示；

11.7 肝素阻塞报警：管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示；

11.8 环境温度低报警：环境温度低于 20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警；

11.9 机内温度高报警：设有机内高温报警功能，当机内温度超过 45℃时，有报警声音和报警文字提示；

11.10 加热器超温报警：保证加热温度始终处于恒温状态，当加热介质温度超过 41℃时，加热自动停止，伴有声光报警和文字提示；

11.11  电源供电中断报警：当工作中出现供电中断，有报警声音提示。

12.主要配置要求

12.1 血液灌流机器主机1台

12.2 医用台车1台

（三）项目产品基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，近半年生产，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

（四）商务要求

1.投标产品资格要求

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》、器械的《中华人民共和国医疗器械注册证》

2.售后服务和资质

1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话.

2）维修备件必须是原厂备件。

3）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于5年。

4）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

5）签订合同后，15天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

6）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

7）付款条件（进度和方式）：

（1）分期付款：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的90% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的 10%（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

- 合同签订

- 招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。

三、其他

评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 最低评标价法 确定中标候选人。

二、评分标准

无