附件1：

维修服务需求

一、维修内容：本次需维修的呼吸机有2台，厂家型号均为德尔格 savina30（序列号分别为：ASME0275和ASKE0258），故障现象及需更换的配件分别为：

- 1.机器1（ASME0275）：通电后反复重启黑屏无法启动，报代码401020/830008无法使用。判断需更换设备内部主控制板一块，维修设备电源模块，调试校准测试。

2.机器2（ASKE0258）：设备开机通电后自检失败，通气功能失控异常报代码400010，无法使用。判断需更换主控制板一个，维修主电源模块，调试校准测试。

请有意向的单位可向我院后勤保障部医疗设备组做前期沟通（联系人：邓工，电话：0774-2817563）。

二、 总体维修要求

1.项目工期：自合同签订之日起7个工作日内完成全部维修、调试及验收工作，确保设备正常投入临床使用。

2.维修完成后，对设备进行全面调试、校准，确保设备各项参数符合原厂标准及临床使用要求。

三、商务要求

1.报价要求：供应商报价需包含配件采购、维修施工、调试校准、运输、人工、税费、质保、培训等所有相关费用，报价不得超出项目预算47000.00元，否则视为无效报价。

2.付款方式：设备维修验收合格后，采购人在收到供应商开具符合采购人要求的正规发票和请款材料后30个工作日内，向供应商支付合同金额的100%。

3.合同签订：中标供应商需在中标通知书发出后3个工作日内，与采购人签订正式维修合同，合同条款需符合本招标参数要求，若中标供应商未按要求签订合同，采购人有权取消其中标资格。

4.违约责任：若供应商未按本招标参数要求完成维修工作，或维修质量不达标、配件不合格，采购人有权要求供应商整改、返工，直至验收合格，整改费用由供应商承担；若供应商拒绝整改或整改后仍不合格，采购人有权解除合同。