附件1：

维修需求

一、项目基本情况

1.设备名称：全数字化彩色多普勒超声诊断系统，品牌型号：德润特 DD60

2.故障现象：设备使用过程中偶尔出现死机、黑屏或者所有按键不起作用，报“探头无法识别”等软故障，经专业工程师初步检查，判断为后端处理板（CELL板）损坏，需更换修复。

二、维修需求

1.更换CELL板（换下的故障板可由中标供应商处理），且所更换的CELL板必须是原厂原装全新配件；

2.修复设备所需更换的配件可能不限于以上初步判断的配件（CELL板），如有其他配件需更换也包含在本次的维修费中，采购人不额外支付任何其他费用；

3.如需重新安装程序，必须为原厂正版程序且无版权纠纷；

4.修完成后需提供正式检测及维修报告；

5.项目工期：自合同签订之日起10个工作日内完成维修、调试及验收工作，确保设备可正常使用。

三、商务要求

1.报价要求：本项目预算人民币42800.00元，如报价超出预算，则报价无效。供应商的报价需包含配件采购、维修施工、调试校准、运输、人工、税费、质保、培训、前期维修费用和可能需要更换除CELL板外其他配件等所有相关费用（前期有专业工程师多次现场检查判断设备的故障原因，本项目的前期维修费用为1万元，包括所涉及的工程师差旅费、检测费以及其它费用等）。

2.付款方式：设备维修验收合格后，采购人在收到供应商开具符合采购人要求的正规发票和请款材料后30个工作日内，向供应商支付合同金额的100%。

3.合同签订：中标供应商需在中标通知书发出后5个工作日内，与采购人签订正式维修合同（协议），若中标供应商未按要求签订合同合同（协议），采购人有权取消其中标资格。

4.中标人在收到中标通知书3天内自行与前期现场检查的专业工程师协商并向前期现场检查的专业工程师支付完成前期维修费用1万元，招标人不参与任何协调；如逾期未完成相关费用支付手续的，采购人有权取消中标人资格。

5.违约责任：若供应商未按时要求完成维修工作，或维修质量不达标、配件不合格，采购人有权要求供应商整改、返工，直至验收合格，整改费用由中标供应商承担；若中标供应商拒绝整改或整改后仍不合格，采购人有权解除合同。

6.质保期：质量保修期自故障维修完成，经采购人验收合格后开始计算，对维修部件及关联故障提供至少12个月的质量保修期。