附件1：  
采购需求

说明：1.所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效
    2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数
（一）采购清单  
	序号
	项目名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	酶标仪
	1台
	70000.00
	详见技术参数、性能（配置）及其他要求


（二）技术参数要求
1.功能要求：对ELISA试验结果数据进行读取和分析，利用分光光度计的原理，读取酶免试验中反应物的吸光度值，进而进行定性或定量分析。  
[bookmark: _GoBack]2.检测方法：支持终点法、单波长扫描、双波长扫描等多种检测方法，能够根据不同实验需求灵活选择，确保检测结果准确可靠。 
3.扫描功能：高分辨率扫描，每孔≥29个点。
4.检测光源：采用双LED冷光源。
5. 微孔板类型：96 孔或 48 孔。
6. 检测通道：≥8通道。
7. 准确性：在1.000 OD时，相对误差为＜±0.5%。
8. 线性范围：在0.000-3.000 OD时，＜0.5%。
9. 重复性：CV＜0.15%。
10.测量时间：单波长≤2s/96孔，双波长≤5s/96孔。
11.波长范围：400nm-730nm。
12.滤光片：≥8个，要求标配有405nm、450nm、492nm、630nm。
13.端口配置：配置有RS232和USB。
14.震荡功能：震荡时间、震荡频率可调。
15.配置要求
15.1  酶标仪主机 1台
15.2  酶标仪控制及分析管理系统软件  1套
15.3  软件配套电脑    1套
二、商务要求
1.产品要求：
1）以上产品必须是具备合法资质的制造商生产全新正品，生产日期在近半年生产，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2）投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。
3）投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
4）竞标产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（供应商所投产品属医疗器械管理范畴，且竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人需承诺在设备使用内免费无条件开放其所提供的所有系统各功能数据接口，以确保可供其他信息系统的接入或调用，如由于采购人业务需要该设备与采购人信息系统连接，投标人需承诺承担接口费用。
3.中标供应商需免费提供使用年限期间设备的校准和维保服务，并承担校准和维保服务所需的相关耗材及相关费用。
4.售后服务要求
1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，中标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。
2）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于3年。
3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由中标人负责。
5.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
6.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点     
7.付款进度和方式：
签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内支付总合同金额的90%给中标人；验收合格第 12个月后，采购人收到的中标人请款材料后10个工作日内，支付总合同金额的10%给中标人账户（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
