
附件1：
                               采购需求

说明：1.所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效
 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	凝血分析仪
	1台
	30000.00
	详见技术参数要求


（二）技术规格参数要求
1.搭载离心式微流控技术平台；
2.检测方法：光学法、免疫比浊法；
3.检测项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、ACT等；
4.样本类型：血浆、全血；
5.可免样本前处理，全血上机、机内离心、血浆反应；
6.免额外定标，定标信息预置到试剂二维码中，扫描二维码即可完成定标；
7.冻干单人份扇形盘试剂（凝血四项检测冻干试剂盘、凝血五项检测冻干试剂盘）；
8.重复性：
	项目名称
	CV

	
	正常样本
	异常样本

	PT
	≤3.0%（样本要求：11s-14s）
	≤8.0%

	APTT
	≤4.0%（样本要求：25s-37s）
	≤8.0%

	FIB
	≤8.0%（样本要求：2g/L-4g/L）
	≤15.0%

	TT
	≤10.0%（样本要求：12s-16s）
	≤15.0%

	D-Dimer
	≤15.0%
	≤10.0%

	ACT
	≤10.0%
	≤15.0%


9.测量准确度，FIB测量的相对偏差不超过±10.0%；D-Dimer测量的相对偏差不超过±15.0%；
10.光学结构：使用405nm、575mm、660mm波长
11.速度：产品恒定测速≥40 T/h；
12.TAT时间短，五项15min内出结果；
13.能自动添加稀释液；
14.通讯功能：USB接口、LAN接口、WiFi等；
15.测量温度：37℃±1℃；
16.操作系统：Android5.1及以上版本；
17.自带报告打印功能；
18.支持单向LIS；
19.ACT检测最多只需30ul非抗凝全血。
20.配置使用的ACT检测试剂限价8.0元/人份。
二、商务要求：
（一）安装要求
1.交货前不允许提前开箱、调试;货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。
2.供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。
3.安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。
4.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。
5.本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与采购人信息系统对接的，由中标供应商负责接入医院信息系统，采购人不额外支付任何费用。 
（二）产品要求
1.本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展、支持采用本国产品等政府采购政策。
2.投标产品必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
3.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
4.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
5.《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）（如产品为医疗器械的需设置要求）
6.专用工具:如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。
（三）售后服务和资质
1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 3年。
2.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
3.故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
（四）其他
1.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
2.交货地点为：采购人广西壮族自治区桂东人民医院指定地点   
3.付款条件（进度和方式）：
全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到中标人账户。验收合格第 12个月后，采购人收到中标人的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到中标人账户（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
4.合同签订：
采购人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
三、报价要求及评审方法
1.报价要求
本项目设备和配套专用的医用试剂需分开报价。
2.评审办法
谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，采用最低评标价法，即设备最终评审报价最低的中标，配套专用医用试剂的报价只是作为后续采购人需使用时的采购价，不作为评审依据。
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