
附件1
采购需求

所有技术规格参数要求及商务要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单 
	序号
	项目名称
	数量
	上控单价
	上控价小计
	

	1
	[bookmark: _GoBack]中药熏蒸机
	1台
	2万元
	2万元
	详见技术参数、性能（配置）及其他要求



（二）设备技术参数要求
1.额定容量：≥1.8L(药罐)
2.输入功率：≥1600VA
3.通道：单通道，1个熏蒸喷头
4.加热性能：常温加热至95℃,时间≤15分钟
5.预热设定温度：50-90℃可调
6.治疗定时：1-35分钟，智能倒计时，治疗结束自动停机+声音提示
7.功率档位：至少4档功率可调(1/2/3/4档)
8.缺液保护：具有缺液声光报警，自动停止加热，防干烧
9.超压保护：罐内压力>0.08MPa,减压阀自动泄压
10.喷头：具备隔热防烫设计的喷头，配备方向可调喷杆；蒸汽输出均匀，不滴水、不喷水
11.结构：电路与药液容器分体隔离，防漏电；大口径排液管路，一键排液，减少药渣堵塞
12.提示功能：按键操作、预热到位、缺液、治疗结束均有声响提示
13.设备配合中药药液，可用于关节、软组织局部熏蒸治疗
14.具有缺液、干烧、超温、超压、漏电、管路堵塞防护等至少6种防护
二、商务要求
（一）产品要求
1.投标产品必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。
6.具有满足《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）
（二）售后服务要求
1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 2 年。
2.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
3.故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购方的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
(三）其他
1.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
2.交货地点为：采购人广西壮族自治区桂东人民医院指定地点   
3.付款条件（进度和方式）：
全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到乙方账户。验收合格第 12个月后，甲方收到乙方的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到乙方账户（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
 4.合同签订:招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
三、特别说明
如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。
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