附件1
                    采购需求
说明：
1.标注“▲”的条款为实质性条款，如有负偏离或不响应的，则投标文件无效，其他条款为一般条款，允许负偏离的条款数为≤2项，如偏离项数超出允许范围，则投标文件无效。
 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	脑电图记录仪
	1台
	13.5
	详见技术参数要求


（二）技术规格参数要求 
1.性能要求
▲1）32导动态holter脑电放大器：全直流通道导联输入；
2）高精度A/D采样分辨率：≥24bit；
▲3）噪声电平：≤0.5μVrms，共模抑制比：≥100dB，输入阻抗：≥1000MΩ；
4）功率谱幅度：偏差≤±10%，功率谱频谱：误差≤±6%；
5）EEG灵敏度：10、20、30、40、50、70、80、100、120、150、200、300、400、800、1000、1600（单位μV/cm），当10μV/cm时误差≤±6％；
6）低频滤波/时间常数/：None、0.01s（16Hz）、0.02s(8Hz)、0.03s(5.3Hz)、0.1s(1.6Hz)、0.2s(0.8Hz)、0.3s（0.53Hz）、1s(0.16Hz)、2s(0.08Hz)、3s(0.053Hz)；
7）高频滤波/低通：None、5Hz、10Hz、15Hz、20Hz、30Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz；
8）走纸速度：0.1、0.5、1.0、1.5、3.0、4.5、6.0、10、15（单位cm/s）；
9）回放模式：手动翻页、逐秒、快捷键盘翻页、自动播放、自动翻页播放，指定时间跳转、指定事件跳转；
10）EEG回放（自动播放或自动翻页）：具备包括但不限于1、2、5、10、20、40、70、90、120等倍速；
2.软硬件功能要求
▲1）具有常规脑电图、动态holter脑电，脑电地形图、振幅整合aEEG、qEEG脑功能定量分析实时监护等；
▲2）抗干扰：放大器与主机采用无线传输通讯协议，直流供电；
▲3）动态脑电图：3.1）供电方式：支持可充电电池供电，续航时间≥24小时；3.2）放大器状态指示：具备工作状态指示功能，可通过指示灯或显示屏显示连接状态、电量、记录时长等；
3.3）事件标记：支持采集过程中事件标记功能，可通过按键、触控或其他方式实现；
3.4）可选功能：支持通过显示屏查看实时波形；
4）阻抗检测：软件界面上启动阻抗检测，数值实时现实，并能设定阈值提醒；
5）电极脱落实时监测功能：采集/记录过程中，电极脱落报警；
6）振幅整合aEEG幅度图实时显示：监测是否存在脑缺氧、缺血的情况，监测/记录持续癫痫状态；
7）振幅整合：经（振幅整合、半对数压缩），实时反映病人大脑功能状态，aEEG的参考标线可同时显示1、2、3、4、5、10、25、50、100、200等，并有包络图功能可供选择；
8）地形图能量图谱：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成脑地形图，并能转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱；
9）具备qEEG（定量脑电图）定量分析：10种指标，包括但不局限于能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、爆发抑制比、快慢波比、肌电指数、双谱指数、近似熵、样本熵；
▲10）脑功能监护报警：可设置开启后，根据患者实时情况自动声音、图示报警；
11）实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病历进行回放/分析/报告；
12）导联方式：记录/回放任意切换编辑，如：单/双/平均/自定义任意导联模式编辑；
13）棘波分析：可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断；
14）闪光刺激器：刺激时间间隔0s～10s,多档可调；刺激频率1Hz～60Hz,30个频段；最多可设置成50个阶段刺激方案；
3.配置要求
1)脑电图仪主控计算机 1套
[bookmark: _GoBack]2)脑电图仪显示设备 1台
3)彩色喷墨打印机 1台
4)配套台车1台
5)电极线及电极系统1套
6)脑电放大器1个
7)信号接收装备1个
8)闪光刺激器1个
    9）脑电图系统软件 1套
▲二、商务要求
1.配送的设备必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
4.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单。
5.竞标产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（供应商所投产品属医疗器械管理范畴，且竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理）。
6.投标人需承诺在设备使用内免费无条件开放其所提供的所有系统各功能数据接口，以确保可供其他信息系统的接入或调用，如由于采购人业务需要该设备与采购人信息系统连接，投标人需承诺承担接口费用。
7.售后服务和资质
1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，投标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。
2）质保期：设备主机及所有配置附件安装完毕通过验收投入使用之日起不少于3年。
3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
8.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
9.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点
10.付款条件（进度和方式）：
合同签订后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到成交供应商账户；验收合格第 12个月后，经成交供应商书面申请，采购人收到的成交供应商请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到成交供应商账户（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
11.招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
三、评审方法
本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。 
