附件1
                    采购需求
说明：
1.标注“▲”的条款为实质性条款，如有负偏离或不响应的，则投标文件无效，其他条款为一般条款，允许负偏离的条款数为≤2项，如偏离项数超出允许范围，则投标文件无效。
 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	上控单价（元）
	上控价小计（元）
	技术参数要求

	1
	半身简易电子心肺复苏模拟人
	10件
	4000.00
	40000.00
	详见技术参数、性能（配置）及其他要求

	2
	AED自动体外除颤仪训练机
	2套
	4800.00
	9600.00
	

	3
	多功能透明洗胃模型
	6件
	5000.00
	30000.00
	

	4
	婴儿全身静脉穿刺训练模型
	1件
	3400.00
	3400.00
	

	     总预算价：83000.00元


（二）技术规格参数要求 
	序号
	名称
	技术参数

	1
	半身简易电子心肺复苏模拟人
	1.本模型为成年男性上半身，可用于心肺复苏术练习，能进行胸外按压、开放气道和人工呼吸操作，具有瞳孔示教功能。
2.模型采用环保材料制成，不可燃，无毒性，无异嗅，消毒、清洗不变形。
3.胸外按压深度可达到 5-6cm，吹气时可见胸部起伏。模型人带有电子显示灯装置，可实时判断并显示胸外按压深度过大、过小，通气过大、过小及按压位置错误，具有频率提示音开关。
▲4.模型耐久性能满足高强度培训需求，按压次数≥10万次后，模型整体无明显变形，皮肤无破损，内部弹性结构无断裂、无失效（提供第三方检测机构出具的耐久性测试报告或制造商技术证明文件）。按压频率应符合国际心肺复苏指南推荐范围100-120次/分钟。
5.模型应具备符合国际心肺复苏指南要求的按压阻力反馈机制，按压力度可模拟成人胸廓弹性，按压力值范围应覆盖35-50kg（或具备多档可调功能），确保培训者获得真实的按压手感反馈。
6.具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物，下颌关节可以活动，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，通过正确的头后仰、抬下颏动作，可保持气道畅通。
7.口腔与模拟肺/通气结构之间采用可拆卸软管连接，连接方式应便于快速拆装，模拟肺容量≥800ml，更换操作简便。
8.模型没有双上肢，胸部体表标志明显（胸骨、胸骨角、乳头、肋弓、剑突等），便于胸外按压的操作定位。
9.模型配有外衣，拉链结构，方便解开，外观皮肤与支撑结构贴合性好，内部构造边缘整齐、光滑，面皮固定装置与模型主体为一体化设计，防止脱落或丢失。
10.模型配备锂电池和手提包，适合室外使用。                                                                                                       11.产品应提供完整纸质及电子版使用说明书（PDF格式）；提供电话、邮件等多种报修渠道。

	2
	AED自动体外除颤仪训练机
	1.训练机应模拟真实AED的标准操作流程，主机、电极片及配件配置完整，操作界面符合行业通用规范，能够满足心肺复苏培训教学需求。
2.参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置培训情景不少于6种（含AHA推荐标准情景），并支持自定义培训情景不少于3种。
3.培训专用虚拟遥控终端
▲3.1配备培训专用遥控终端，支持无线遥控功能，可通过专用硬件遥控器、通用网页浏览器或标准通信协议实现控制，无需依赖特定操作系统或专用软件安装。
▲3.2遥控终端可预览全部培训情景的具体内容，预览情景数量不少于8种（响应文件须提供功能截图证明）
4.可配合模拟人演示，智能检测电极是否插好。
5.模拟情景演示过程中，可由遥控终端控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。
6.具备语音播放功能，音量可调节，档位不少于3档；语音提示内容符合国际通用AED操作规范，支持中、英文切换；配备标准音频输出接口（如3.5mm音频接口或蓝牙），可外接音响设备便于教学。
7.培训器主机重量不超过2.0kg，内置可充电锂电池；模拟电击次数不少于150次或连续使用时间不少于10小时。
8.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。

	3
	多功能透明洗胃模型
	1.模型为成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、坐位。
2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。
3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。
4.胃为透明结构，胃容量≥250ml，满足临床洗胃操作教学需求，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程。
5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。
6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法。
7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。
8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作。
9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液。
10."带有灯光指示系统，可对关键解剖结构进行位置提示，提示部位应包括但不限于胆道系统及十二指肠等核心结构。
11.提供洗胃操作教学辅助资源，包括但不限于视频、图文等形式，内容应涵盖不同意识状态患者经口及经鼻洗胃操作要点。
12.产品应提供完整纸质及电子版使用说明书（PDF格式），提供电话、邮件等多种报修渠道。

	4
	婴儿全身静脉穿刺训练模型
	1.模型为新生女婴，可进行全身静脉注射及基本护理练习。
2.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用,可反复进行练习。
3.静脉注射：正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可穿刺部位有：左右臂肘正中静脉、腋窝处的静脉。右腿：大隐静脉、腘静脉。颈部和头部：颈外静脉、头皮静脉。
4.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体。
5.逼真的脐部可以进行多次导管插入练习，而且回流的血液会验证穿刺是否准确。
6.鼻和口可以进行练习插胃管。
7.可练习纸尿裤的穿戴及会阴部的护理。
8.可练习新生儿护理。
9.产品应提供完整纸质及电子版使用说明书（PDF格式），提供电话、邮件等多种报修渠道。


▲二、商务要求
1.配送的设备必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
4.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单。
5.售后服务和资质
1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，投标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。
2）质保期：货物安装完毕通过验收投入使用之日起不少于2年。
3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
8.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
9.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点
10.付款条件（进度和方式）：
[bookmark: _GoBack]合同签订后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，成交供应商开具合格的全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的100%对公转账到成交供应商账户。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
11.合同签订：招标人和中标人应当自成交通知书发出后25日内签订采购合同。
三、其他
1.如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，采购人将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。
2.评标方法与定标原则
项目评审将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用最低评标价法确定中标候选人。

