
附件1
                            采购需求

说明：
1.标注“▲”的条款为实质性条款，如有负偏离或不响应的，则投标文件无效。
2.商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。技术需求评审中，每台设备允许负偏离的条款数为2项。如超出允许范围，则投标文件无效。
 3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单 
     
	序号
	项目名称
	数量
	上控单价（元）
	上控价小计（元）
	技术参数要求

	1
	白带分析仪
	1
	20000.00
	20000.00
	详见技术参数、性能（配置）及其他要求

	2
	全自动化学发光仪
	1
	20000.00
	20000.00
	

	项目总预算控制价：40000.00 元



（二）技术规格参数要求
	序号
	名称
	数量
	技术参数要求

	1
	白带分析仪

	1台
	1.检测速度：标本检测速度≥50样本/h，具备急诊标本添加功能；
2.具备干化学酶法及显微形态学分析双重检测功能。全自动完成干化判读、镜检识别实验，包括加样、温育、制片、对焦、拍照及结果判断、图像识别全过程实验；
3.干化学酶法与显微形态学分析为并联式设计，二者在各自独立通道进行试验，同步检测，互不干扰；
4.干化学检测指标≥8，且至少包括酸碱度（PH）、过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、脯氨酸氨基肽酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶等；
5.形态学检测至少包括白细胞、红细胞、上皮细胞、杆菌、念珠菌（含单孢子，芽生孢子，菌丝）、滴虫等有形成分等；
  6.形态学检测具备自动染色功能，染色为红色，对比度高；
7.干化学检测板卡支持不停机装载；
8.轨道式进样，独立样本架，可一次批量或多次连续上样，具有样本不停机加载功能、急诊优先功能；
9.干化学和形态学检测结果自动判读，结果自动传输至LIS系统，出具图文报告；
10.样本自动进样检测，不停机加载，进样架≥4个；
▲11.样本转移系统应具备有效的防交叉污染设计，可采用一次性枪头、液路清洗消毒、或其他经临床验证的等效方案；
12.形态学检测配备自动分析软件，可智能识别形态学照片。同时应有镜下视频拍摄；
13.内置显微镜，自动聚焦拍摄照片及视频，相机拍摄像素≥1000万；
14.形态学照片回放支持放大倍数≥10000倍；
15.每个检测样本拍摄≥20个视野照片，同步拍摄视频≥20个； 
16. 样本信息、照片及结果在软件同一界面完整显示，可显示整视野图及有形成分归类图；
17.干化学检测试剂配套有注册证质控品，配套软件具备质量控制与管理功能；
18.	细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病与传统镜检或培养方法相比符合率≥90%；
19.具备样本液不足报警、堵孔报警、液面探测、Tip头不足报警、试剂不足报警、板卡用尽报警、玻片用尽报警、废弃仓清理报警等；
20.配置满足LIS连接及软件运行需求的操作电脑1套，具体配置（CPU、内存、硬盘、操作系统等）由投标人响应；
▲21.联网功能：负责仪器与医院Lis系统双向通讯对接，并承担以上由此产生的一切费用。
22.仪器装机完成需要提供校准报告及完成仪器的性能验证，设备使用满1年后，每年免费提供仪器校准服务，并出具报告；
▲23.仪器配套使用的耗材/试剂要求：检测试剂+耗材的报价按检测人次成本不允许超过收费价格30%，设备使用期限内本仪器所需使用的校准品、质控品等免费提供。如检测项目广西医保收费有下调的，除集采项目检测试剂外，其他检测试剂的供应价格需随按收费标准进行调整（如收费标准上调，则不配送价格不调整）（需提供承诺函）。（需提供承诺函）。

	2
	全自动化学发光仪

	1台
	1.仪器分析类型：仪器要求全新设备，与适用检测试剂配合使用，可多模块联机，可通过标准化接口（HL7、ASTM等协议）与实验室自动化流水线连接升级；
▲2.测定方法:酶促化学发光或电化学发光免疫测定法；
▲3.测试速度:单模块最大测试速度≥600T/H；
4.样本针清洗方式:样本针具备有效清洗功能，样本针携带污染率≤1×10⁻⁵（提供验证方法及检测报告）；
5免疫分析仪采用重复用加样针加样方式，无需使用一次性吸样耗材；
6.试剂针:具备液面探测检测、防撞检测、空吸检测功能；
7.单模块试剂位≥40个，支持不停机添加试剂；
8.采用一次性反应杯，单模块一次性加载数量≥3000个，可连续供给、随时添加；
9.试剂盘制冷：试剂盘冷藏2℃～8℃；
10.进样方式：支持随时连续进样、自动重测和自动稀释，支持急诊优先插入，样本位≥300个；
11.混匀模式:非接触式混匀；
12.生物安全:具备生物安全防护功能，反应后的样本、试剂、反应杯等废弃物按规范分类收集处理，符合实验室生物安全要求；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]▲13.检测项目要求：可检测项目≥135项，可满足肿瘤标志物、甲状腺功能、炎症、自免等常规检测项目外，可满足结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测；
14.可开展白介素-2受体检测；
15..可开展优生优育系列检测；
16.可开展肺炎支原体、肺炎衣原体检测；
17.在仪器开展的甲型肝炎，戊型肝炎，优生优育项目，须提供相关机构出具的室间质评合格证明；
▲18.设备投入使用后，每年免费提供仪器校准服务，并出具报告；
▲19.联网功能：负责仪器与医院Lis系统双向通讯对接，并承担以上由此产生的一切费用。
▲20.仪器配套使用的耗材/试剂要求：除集采项目检测试剂外，其他检测试剂的报价按检测人次成本不允许超过收费价格30%，设备使用期限内本仪器所需使用的校准品、质控品、清洗液、样本稀释液、反应杯等免费提供。如检测项目广西医保收费有下调的，除集采项目检测试剂外，其他检测试剂的供应价格需随按收费标准进行调整（如收费标准上调，则不配送价格不调整）（需提供承诺函）。



▲二、商务要求
（一）产品要求
1.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单
2.投标产品必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
3.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
4.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
5.《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）
6.投标人需承诺在设备使用内免费无条件开放其所提供的所有系统各功能数据接口，以确保可供其他信息系统的接入或调用，如由于采购人业务需要设备与采购人信息系统连接，由中标供应商负责接入医院信息系统，采购人不额外支付任何费用。
7.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
（二）售后服务和资质
1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 5年；
2.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
3.故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
（三）其他
1.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
2.交货地点：贺州市八步区莲塘镇万安街22号贺州市八步区人民医院指定地点。
3.付款条件（进度和方式）：
全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到中标人账户。验收合格第 12个月后，采购人收到中标人的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到中标人账户（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
4.合同签订：采购人和中标人应当自成交通知书发出后25日内签订采购合同。
三、报价要求及评审方法
1.报价要求:本项目设备和配套专机专用试剂需分开报价。专机专用试剂采用优惠价格报价，除集采检测试剂外，其他检测试剂（耗材）的报价按项目检测每人份核算成本不允许超过收费价格30%，如超出30%范围，则报价无效。
2.评审办法
谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法（即最终评标价最低的中标）
评标报价=设备报价*50%+试剂（耗材）报价（单人份测试均价）*50%
注：设备的成交金额为成交供应商的最终报价金额，专机专用试剂的供货价为成交供应商的最终试剂报价。








第 1 页

