附件1
                    采购需求
说明：
1.所有技术规格参数及商务要求均为实质性条款，如有负偏离或不响应的，则投标文件无效
 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
	序号
	项目名称
	数量
	上控单价（万元）
	[bookmark: _GoBack]上控价价（万元）
	参数需求

	1
	微生物加样器
	1套
	3.00
	3.00
	详见技术参数、性能（配置）及其他要求

	总预算价
	3.00
	


 （二）技术规格参数
1.适用范围：可适配采购人现有微生物鉴定药敏分析系统（厂家型号：珠海美华医疗科技有限公司，美华MA120）药敏测试微孔板使用，供待测样本的移液、分配，并将样品加入对应体系中，进行微生物鉴定药敏前的自动加样。
2.加样量：可提供不同量程的加样量包括但不限于80ul、100uL等。
3.加样准确度：每通道加样误差≤10%。
4.加样重复性：每通道加样CV≤10%。
5.加样通道：≥6个加样通道。
6.加样速度：完成120孔鉴定药敏测试板的加样时间≤180s。
7.仪器结构：采用台式机结构。
二、商务要求
1.配送的设备必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
4.竞标产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（供应商所投产品属医疗器械管理范畴，且竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理）。
5.售后服务和资质
1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，投标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。
2）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。
3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
6.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
7.交货地点：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点。
8.付款条件（进度和方式）：
合同签订后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到成交供应商账户；验收合格第 12个月后，经成交供应商书面申请，采购人收到的成交供应商请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到成交供应商账户（均不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
9.招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
三、评审方法
本项目采用院内议价进行评审，即响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交候选人。 
